[bookmark: _Hlk495611563]水利部水工金属结构质量检验测试中心
中央级科学事业单位改善科研条件专项资金项目询价函
[bookmark: _Hlk139878575]一、采购项目名称：水工金属结构分布式高分辨率光频域应急及试验监测系统购置 
二、采购方式：询价。
三、采购需求
1. 采购内容：水工金属结构分布式高分辨率光频域应急及试验监测系统1套。
2. 资金来源：财政资金。项目预算金额（最高报价）：90万元。
3. 交货期：150日历天。
4. 质量要求：合格。
5. 是否接受进口产品：否。
四、报价形式
各供应商收到本询价函后，需在报价截止时间（以发出邮戳为准）前按照本询价函要求将报价文件密封寄送至郑州市惠济区迎宾路34号水利部水工金属结构质量检验测试中心。
1.供应商需按询价表格式报价并加盖公章密封（正本1份，副本2份）；
2.本项目采取符合采购需求，综合考虑仪器性能和价格成交原则；
3.所有报价物品，凡涉及知识产权的问题均由供应商负责。
五、报价
1.报价不得超过询价函规定的预算金额或者最高限价，否则将作为无效报价文件被拒绝。所有报价均以人民币报价。
2.报价是指供应商按照本询价函规定的条件，履行本询价函规定的全部义务所发生的全部开支，以及利润、税金和供应商认为其它需要报出的费用等各种费用的综合报价，并考虑了应承担的风险。
六、报价文件的编写
1.供应商应按询价文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对询价文件做出实质性呼应，否则参与报价的资格有可能被否决。
2.文件的计量单位
报价文件及供应商与采购人之间有关询价的来往函件及文件，计量单位及符号一律使用中华人民共和国法定的计量单位和符号。
3.报价文件的构成
供应商应按询价函规定的内容和格式编制并提交报价文件，报价文件应包括：
3.1  报价文件封面
3.2  报价函
3.3  商务条款承诺
3.4  其它优惠承诺及服务承诺
3.5  资格、资质证明文件（附件4）
3.5.1  营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照副本复印作（加盖公章）；
3.5.2  供应商认为需要提交的其他相关证明文件。
3.6  报价表（见附件1）
3.7  分项报价表（见附件2）
3.8  备品备件、专用工具和消耗品价格表（见附件3）
3.9  所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报价为人民币报价。
3.10  供应商认为需说明的其他内容。
3.11  技术文件
3.11.1  产品的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；
3.11.2  每种产品详细的供货清单表；
3.11.3  所报产品的彩页等详细技术资料。
七、技术要求:详见“设备清单及技术参数”
八、报价截止时间（北京时间）及地点
报价截止时间：2024年5月20日下午17时整。
报价送达地点：郑州市惠济区迎宾路34号水利部水工金属结构质量检验测试中心。
[bookmark: _Toc11076815]九、报价文件无效情形
供应商存在下列情况之一的，报价无效：
（1）报价超过询价函中规定的预算金额或者最高限价的；
（2）询价小组认为所报设备技术含量低，不符合询价函要求的；
（3）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
[bookmark: _Hlt226446264][bookmark: _Hlt226342473]（4）报价文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）超出报价截止时间的。
[bookmark: _GoBack]十、付款方式：合同签订并收到供方履约保证金后10个工作日内付合同价的100％。
十一、履约保证金
履约保证金的数额：合同金额的 10 %。
履约保证金的提交方式：供应商履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
乙方在合同签订后5个工作日内交纳履约保证金，乙方在完成其合同义务包括任何保证义务后30个工作日内，甲方自履约保证金内扣除合同价的5%作为质量保证金后，将剩余履约保证金退还乙方。自验收合格之日起正常运行满六个月后退还全部质量保证金。
[bookmark: _Hlk139891067]十二、设备清单及技术参数
1. 设备清单
水工金属结构分布式高分辨率光频域应急及试验监测系统配置一览表
	序号
	配置名称
	配置要求
	数量
	功能或技术要求

	1
	系统主机
	测试长度（m）：100 
最高空间分辨率（mm）： 1.0 最高采样率（Hz）： 4 
应变测试量程：±15000με
应变测试精度：±1.0με
	1台
	见“2.水工金属结构分布式高分辨率光频域应急及试验监测系统功能与技术参数”


	2
	通道扩展模块
	通道数量：8
	1套
	

	3
	配套分析系统软件
	数据采集软件，U 盘形式，含备份 软件及用户手册
	1套
	

	4
	配套系统控制器
	笔记本电脑及配套电源
	1套
	

	5
	通讯线缆
	DBP接头数据先
	1根
	

	6
	防震设备箱
	设备配套专用防爆箱
	1套
	

	7
	配套专用工具
	光纤熔接机
	1套
	

	8
	标准附件
	光纤清洁器、跳线和法兰
	1套
	

	9
	文件
	出厂检验单、装箱单
	1份
	


注：上述清单仅为基本要求，供应商应根据所投设备的需要进行配置，并在附件2分项报价表中逐一明确。
2.水工金属结构分布式高分辨率光频域应急及试验监测系统功能与技术参数
2.1  功能要求
水工金属结构分布式高分辨率光频域应急及试验监测系统应基于光频域反射（OFDR）等技术，能采用各类光纤本身作为传感器，实现远距离一纤连续分布式监测，空间分辨率（测点间距）应达到1mm，传感精度不低于±0.1℃/1.0με，适用于水工金属结构应急监测、试验监测等领域的高分辨率、高精度监测和测试。
2.2  设备技术参数：
2.2.1  系统要求
2.2.1.1  单通道传感长度：≥100 m；
2.2.1.2  测试通道数：8；
2.2.1.3  空间分辨率：最高1mm，1mm~1cm多档可选；
2.2.1.4  应变测量范围：±15000με；
2.2.1.5  应变重复精度：±1με；
2.2.1.6  温度测量范围：-200°C~1200°C；
2.2.1.7  输入电压：AC 220/110V或DC 12V供电
2.2.1.8  通讯接口：USB
2.2.1.9  光纤接口：FC/APC
2.2.1.10  传感器匹配性：无需额外软件或特种光纤，可以兼容各种光纤类型及高密度弱反射光纤光栅串。
2.2.2  配套软件要求
系统软件功能：实时采集、实时保存、测试曲线直观显示分析；具有图表放大，读取观测功能；软件可选择传感光纤段和配制扫描参数；软件支持原始数据文件保存，也可直接保存文本文件，原始数据经过转化后可保存为txt数据，直接输出应变/温度测试结果；具有修改光纤传感系数的功能；软件具备长度补偿功能，长度补偿功能用于因断裂续接等造成传感光纤长度改变时，在使用原有的参考文件下继续进行传感测量；软件具备二维形状传感功能，获得结构空间位置和空间姿态。
2.2.3  配套系统控制器要求
2.2.3.1  内存：≥16G
2.2.3.2  存储空间：≥500G
2.2.3.3  接口类型：含标准雷电（Thunderbolt）数据接口。
注：上述技术参数仅为基本要求，供应商应将所报价设备的实际性能和技术参数逐一明确。
十三、质量、性能要求
1、供应商必须提供全新的、符合报价文件各项性能指标要求的产品，其产品符合国家有关安全规定。
2、要求仪器配置先进，性能卓越、稳定性好、扩展性强、管理智能化、性能价格比高，软件各项功能齐全。
3、产品包装必须符合国家规定的环保要求。
十四、货物验收
所有货物在验收前，必须是按出厂标准密封，如自行拆封，采购人有权拒收。
十五、售后服务及培训
1、设备保修期两年，所有软件五年内免费升级，如有特殊情况请于标书中注明。保修期起始日期按设备验收合格日期计算，用户所购的设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修，并承诺设备终身维护。
2、供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，供货商须在24小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。
3、保修期内，同一硬件90天内连续二次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次的新设备。
4、供货商应在交付设备时向需方提供设备的全套中文使用说明书。
5、供货商应在交付设备后2周内在采购人实验室内给需方进行免费培训一次，培训时长不低于16学时，直至需方可独立熟练使用，在设备使用期间，免费提供一次工程现场培训，培训时长不低于16学时。
十六、联系方式
采 购 人：水利部水工金属结构质量检验测试中心：
地    址：河南省郑州市惠济区迎宾路34号
联 系 人：张怀仁
联系方式：0371-67115323
传    真：0371-67711090
时    间：2024年4月30日
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[bookmark: _Toc11076830][bookmark: _Toc163465809][bookmark: _Toc389013536][bookmark: _Toc26846203][bookmark: _Toc11846]附件1  报价表
报价表
[bookmark: _Toc11076831][bookmark: _Toc500433235]1. 报价说明
（1）报价均为完成询价函内容规定的所有任务的报价汇总。供应商应依据本文件的规定进行报价计算并填写本表。
（2）除合同另有规定外，报价总价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的全部费用。凡填报不完整的项目报价视同含在报价中，合同执行中不再调整。
（3）报价组成由供应商自主列明细，格式自拟。
[bookmark: _Toc11076832][bookmark: _Toc500433236]2. 报价汇总表
：
报价汇总表
	总价（人民币）
	（大写）：             
（小写）：             元

	备注
	






供应商：          单位名称             （公章）
法定代表人（或授权委托人）：             （签字或盖章）
日期：         年         月         日



附件2  分项报价表
分项报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	
	

	报价总价（人民币）
	（大写）：             
（小写）：             元






供应商：          单位名称             （公章）
法定代表人（或授权委托人）：             （签字或盖章）
日期：         年         月         日







附件3  备品备件、专用工具和消耗品价格表
备品备件、专用工具和消耗品价格表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	质量保证期内单价
	质量保证期外单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	






供应商：          单位名称             （公章）
法定代表人（或授权委托人）：             （签字或盖章）
日期：         年         月         日

[bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc26846208][bookmark: _Toc11076839][bookmark: _Toc20202833][bookmark: _Toc389013542]
附件4  供应商资格证明文件
1.营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照副本复印作(加盖公章)；
2.供应商认为需要提交的其他相关证明文件。
中央级科学事业单位修缮购置项目                                   　                     询价函
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供应商认为需要提供的其他材料。




